ICS 83.060

G40

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

热塑性弹性体 邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱/质谱法

Thermoplastic elastomer—Determination of phthalates—Gas chromatography-mass spectrometry

（本稿完成日期：2016-9-23

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会（SAC/TC35）归口。

本标准主要起草单位：浙江三博聚合物有限公司、宁波出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

热塑性弹性体 邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱/质谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验,本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 范围

本标准规定了热塑性弹性体及其制品中DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP共6种邻苯二甲酸酯增塑剂（具体名称见附录A）的气相色谱/质谱测定方法。

本标准适用于热塑性弹性体及其制品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 原理

用正己烷作为萃取剂，样品经索式抽提后，经净化处理后采用气相色谱/质谱联用仪（GC/MS）进行分析，内标法定量。

- 试剂和材料

除非另有说明，分析中仅使用分析纯的试剂和符合 GB/T 6682 中规定的二级水。

  - 正己烷：色谱纯。

  - 乙酸乙酯-正己烷（8+2，V+V）。

  - 邻苯二甲酸酯标准品：纯度不低于95%，见附录A。

  - 内标物：邻苯二甲酸二戊酯（DAP，CAS登记号 131-18-0），纯度不低于95%。试样不能含内标物。

  - 标准储备溶液：分别准确称取适量的邻苯二甲酸酯标准品（4.3），用正己烷（4.1）配制成DBP、BBP、DEHP、DNOP浓度为0.1 mg/mL，DINP、DIDP浓度为0.5 mg/mL的混合标准储备溶液。

- 注：标准储备溶液宜在0℃～4℃冰箱中保存，有效期3个月。

  - 内标储备溶液：准确称取适量内标物（4.4），用正己烷配制成DAP浓度为0.25mg/mL的内标储备溶液。

- 注：内标储备溶液宜在0℃～4℃冰箱中保存，有效期3个月。

  - 标准工作溶液：取0.2 mL～5 mL 的标准储备溶液（4.5）至50 mL 容量瓶中，分别加入1 mL的内标储备溶液（4.6），用正己烷（4.1）定容至50 mL，制备一组标准工作溶液（DBP、BBP、DEHP、DNOP浓度在0.4 µg/mL～10 µg/mL，DINP、DIDP浓度在2 µg/mL～50 µg/mL之间的至少5个标准工作溶液），每个标准工作溶液中含有5 µg/mL的内标。

  - 固相萃取柱（SPE）：硅胶（sillica）填料1000 mg，柱管体积6 mL，或相当者。使用前用10mL正己烷活化。

  - 有机系微孔滤膜：孔径0.45µm。

- 仪器和设备

  - 气相色谱/质谱联用仪（GC-MS）。

  - 索式抽提器。

  - 旋转蒸发仪。

  - 分析天平，0.1 mg。

- 分析步骤

  - 试样制备

从材料上选取有代表性的样品，用剪刀、斜口钳或尖嘴钳等将样品剪成最大尺寸为（2～3）mm的颗粒。

  - 空白实验

- 除了不加试料，其他按以下检测步骤6.3～6.4进行检测。

  - 提取

- 将0.2 g 试料置于索式抽提器（5.2）的纸筒中，在萃取瓶中加入约100 mL 正己烷（4.1），60℃～80℃进行提取，以每个循环约2 min～3 min提取至少3 h。冷却后，旋转蒸发仪（5.3）旋转蒸发至体积小于10 mL，同时加入0.2 mL内标储备溶液（4.6）。

  - 净化

将提取液全部转移至预先活化的硅胶固相萃取柱（4.8），用3mL正己烷（4.1）淋洗，6 mL乙酸乙酯-正己烷（4.3）洗脱，整个过程流速控制在1 mL/min，收集洗脱液，用正己烷定容至10 mL，过0.45 µm有机滤膜。

- 注：最终定容体积和加入的内标储备溶液的体积可根据实际情况做相应的调整，但最终样品溶液中内标物的浓度建议与标准工作溶液（4.7）中内标物浓度一致。

- 测定

  - 参考气相色谱-质谱联用仪条件

- a) 色谱柱：30 m×0.25 mm(内径)×0.10 µm（膜厚），HP-5MS石英毛细管柱或相当者；

- b) 色谱柱温度：60℃（1min）20℃/min  2 00℃  15℃/min  300℃(5min)；

- c) 进样口温度：280℃；

- d) 色谱-质谱接口温度：250℃；

- e) 四极杆温度：150℃；

- f) 离子源温度：230℃；

- g) 载气：氦气，纯度≥99.999%，1.0 mL/min；

- h) 电离方式：EI；

- i) 电离能量：70 eV；

- j) 质量扫描范围：m/z=50～450；

- k) 检测方式：全扫描模式（TIC）定性，选择离子监测（SIM）定量；

- l) 进样方式：分流进样，分流比10:1；

- m) 进样量：1.0 μL。

  - 定性分析

参考第7.1的分析条件设定仪器参数，将邻苯二甲酸酯的混合标准工作溶液（4.7）注入气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）（5.1）中进行测试，对照标准谱图，确定各邻苯二甲酸酯的保留时间。再将样液注入气相色谱仪中进行测试，与标准溶液谱图进行比较，根据目标物的保留时间和邻苯二甲酸酯定性离子（参见附录A）的丰度比进行定性分析。6种邻苯二甲酸酯的气相色谱-质谱选择离子检测色谱图参考资料性附录 B。

  - 定量分析

- 对加内标物的标准溶液和样液进行测试，得出内标物峰面积Ais和各个邻苯二甲酸酯的峰面积Aci。按照式（1）和式（2）计算试样中各邻苯二甲酸酯的浓度。样液中内标物及各邻苯二甲酸酯组分的响应值均应在标准曲线的线性范围内，当样液中被检测组分浓度超出范围时，用正己烷稀释或浓缩后再进行测试。

- 注：由于不可分离的同分异构体的存在，DNOP、DINP和DIDP的出峰存在部分重叠，通过选用m/z=279（DNOP），m/z=293（DNOP）和m/z=307（DNOP）的定量离子可在最大程度上减少相互之间的干扰。

- 结果计算

  - 校正因子

按式（1）计算校正因子：

(1)

式中：

Ri ——邻苯二甲酸酯对内标物的校正因子；

Ais——相应内标物的峰面积；

mci——标准溶液中各邻苯二甲酸酯的质量，单位为毫克 (mg)；

Aci——标准溶液中各邻苯二甲酸酯的峰面积；

mis——标准溶液中相应内标物的质量，单位为毫克 (mg)。

  - 邻苯二甲酸酯的含量

样品中邻苯二甲酸酯的含量按式（2）计算：

(2)

式中：

Xi——试样中各邻苯二甲酸酯的含量，%；

Ai——样液中各邻苯二甲酸酯的峰面积；

A0——空白液中各邻苯二甲酸酯的峰面积；

mis——样液中相应内标物的质量，单位为毫克 (mg)；

Ri——邻苯二甲酸酯对各自内标物的校正因子；

m——试样的质量，单位为克 (g)；

Ais——样液中相应内标物的峰面积。

计算数据按GB/T 8170修约，结果保留2位有效数字。

- 检测限、回收率和精密度

  - 检测限

本方法对6种邻苯二甲酸酯的含量的检测限为：

DBP、BBP、DEHP、DNOP：0.001%；

DINP、DIDP：0.005%。

  - 回收率

在试料中定量加入适当已知浓度的标准溶液，按本方法上述步骤进行分析，本标准的六种邻苯二甲酸酯的回收率为89 %~117 %

  - 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于这两个测定值的算术平均值的20%。

- 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

- 本标准编号；

- 识别测试样品所需的全部资料；

- 试验结果；

- 与规定的分析步骤的差异；

- 在试验中观察到的异常现象；

- 试验日期。

- 附录A
（资料性附录）

- 邻苯二甲酸酯的相对分子质量、特征离子以及丰度比

  - 邻苯二甲酸酯的相对分子质量、特征离子以及内标的选择

| 序号 | 中英文名称 | CAS No. | 保留时间 | 特征离子 (m/z) | 丰度比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邻苯二甲酸二丁酯Dibutyl phthalate (DBP) | 84-74-2 | 10.291 | 149，150，223，205 | 100：9：5：4 |
| 2 | 邻苯二甲酸酯二戊酯（DAP）内标物 | 131-18-0 | 11.375 | 149，150，219，237 | 100：10：6：3 |
| 2 | 邻苯二甲酸丁卞酯Benzyl butyl phthalate (BBP) | 85-68-7 | 12.478 | 149，091，206，238 | 100：72：23：3 |
| 3 | 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯Bis(2-ethylhexy) phthalate (DEHP) | 117-81-7 | 13.462 | 149，167，279，150 | 100：50：32：10 |
| 4 | 邻苯二甲酸二正辛酯Di-n-octyl phthalate (DNOP) | 117-84-0 | 14.379 | 149，279，150，261 | 100：18：10：3 |
| 5 | 邻苯二甲酸二异壬酯 Di-iso-nonyl- phthalate (DINP) | 28553-12-0a | 14.0~15.8 | 149，127，293，167 | 100：14：9：6 |
|  |  | 68515-48-0b |  |  |  |
| 6 | 邻苯二甲酸二异葵酯 Di-iso-decyl- phthalate (DIDP) | 26761-40-0c | 14.3~16.5 | 149，141，307，150 | 100：21：16：10 |
|  |  | 68515-49-1d |  |  |  |
| 注：带下划线的为定量离子。 a CAS登记号28553-12-0 是邻苯二甲酸异壬酯（DINP）的一类同分异构体的混合物。 b CAS登记号68515-48-0 是邻苯二甲酸酯的混合物，含三类同分异构体：邻苯二甲酸异辛酯（DIOP），邻苯二甲酸异壬酯（DINP），邻苯二甲酸二异葵酯（DIDP），其中，主要成分是DINP。 c CAS登记号26761-40-0是邻苯二甲酸二异葵酯（DIDP）的一类同分异构体的混合物。 d CAS登记号68515-49-1 是邻苯二甲酸酯的混合物，含三类同分异构体：邻苯二甲酸异壬酯（DINP），邻苯二甲酸二异葵酯（DIDP），邻苯二甲酸二异十一酯（DIUP），其中，主要成分是DIDP。 |  |  |  |  |  |

- 附录B
（资料性附录）

- 6 种邻苯二甲酸酯和内标物的气相色谱-质谱选择离子色谱图

说明：

| 1—DBP | 2—BBP | 3—DEHP | 4— DNOP |
| --- | --- | --- | --- |
| 5—DINP | 6—DIDP | IS—DAP |  |

- 图B.1  6种邻苯二甲酸酯和内标物的气相色谱-质谱选择离子监测色谱图

- 图B.2  DINP的标准物质的GC-MS选择离子（m/z=293）色谱图

图B.2  DIDP的标准物质的GC-MS选择离子（m/z=307）色谱图

_________________________________